赣州蓉江新区人民医院消毒供应室脉动真空灭菌器等设备维保服务项目采购需求

- 一、项目基本情况

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 设备启用时间 | 服务类别 | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华MAST-A | 1台 | 2023.7.25 | 全保 | 三年 |
| 2 | 蒸汽发生器 | 山东新华Clean-Q | 2台 | 2023.7.25 | 配件保 | 三年 |
| 3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 山东新华PS-100X | 1台 | 2023.7.25 | 配件保 | 三年 |

- 二、资格要求：

- 1.基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 2.本项目的特定资格要求：无

- 3.法律法规要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

（3）供应商被医院列入不良记录名单的、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

- 4.参与采购人自行采购项目的供应商有以下情形之一的，列入不良记录名单，三年内不得参与采购人自行采购项目，并追究相关法律责任。

（1）有围标串标行为的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）成交后无正当理由放弃成交资格、在规定时间内拒不与采购人签订合同的；

（4）擅自将合同转包、分包，变更、中止或终止合同的；

（5）向评审专家及工作人员行贿或提供其他不正当利益的。

三、技术/服务要求：

1.全保：

1.1.脉动真空灭菌器出现故障，维修工程师自接到消毒供应室工作人员报修电话后1小时内赶到现场，如有特殊情况，必须提前与消毒供应室工作人员进行沟通，得到认可后方能改变到达现场时间。

1.2.一般故障报修后24小时内修复，需要等配件的3天内修复，同时提供微信24小时远程技术支持服务。

1.3.定期对设备进行保养维护，至少2个月1次小保养，6个月一次中保养，每年进行1次年检（具体小保养、中保养、年检的项目详见脉动真空灭菌器保养项目），每次保养须出具详细的《维护保养报告》，由科室负责人签字确认后方可计入当期服务费结算依据，内容须含维保项目、故障处理、配件更换、运行状态等。

1.4.所有损坏或有安全隐患的配件均免费更换。

1.5.所有易损件（过滤器滤芯、泵润滑油等）均按设备生产厂家规范要求定期更换。

1.6.负责将压力表、安全阀送相应质监部门检验，并承担相关检验费用，送质监部门检验的压力表、安全阀等部件，须提供具备法定检验资质机构出具的检测报告及合格证书，相关文件及时提交消毒供应室存档。

1.7.灭菌器设备按照消毒供应室管理规范要求，每年完成1次温度、压力性能验证，出具验证报告后由消毒供应室存档。

1.8.更换配件须使用原厂正品及品质全新合格配件，严禁使用翻新件、返修件、劣质件。

2.配件保：

2.1.设备出现故障，维修工程师自接到消毒供应室工作人员报修电话后1小时内赶到现场，如有特殊情况，必须提前与消毒供应室工作人员进行沟通，得到认可后方能改变到达现场时间。

2.2.一般故障报修后24小时内修复，需要等配件的3天内修复，同时提供微信24小时远程技术支持服务。

2.3.在维保期内，设备所有因老化、磨损、故障导致的损坏或存在安全隐患的配件（重点包含安全阀、压力表等），均由供应商免费更换、安装，不收取人工费、配件费、上门费、运输费（含送检物流）及辅助材料费等所有费用；供应商须严格按照国家特种设备安全规范，负责将安全阀（一年一检）、压力表（半年一检）送至具有法定资质的计量检测机构进行检验，并承担所有检验费用及提供具备法定检验资质机构出具的检测报告及合格证书，相关文件及时提交消毒供应室存档。

2.4.更换配件须使用原厂正品及品质全新合格配件，严禁使用翻新件、返修件、劣质件。

3.脉动真空灭菌器保养项目

3.1.小保养项目及内容（2个月1次）

3.1.1.紧固内室进汽挡汽板，门把手，内车导轨，搬运车，真空泵固定底座，门导轨导向铜条，门行程开关等固定螺丝。

3.1.2.检查水汽连接管路是否有泄漏，尤其软连接管路

3.1.3.检查开关门过程是否灵活，有无噪音，安全保护是否有效

3.1.4.清洗保养门胶条及密封门槽，检查门胶条是否老化损坏，门槽是否变形

3.1.5.检查加水箱进水量，水位浮球控制是否灵活

3.1.6.检查疏水阀疏水是否通畅，阀体是否漏水

3.1.7.拉动安全阀阀柄，检查是否正常放汽（注意安全）

3.1.8.检查清理真空泵消音器

3.1.9.检查消毒内车及轨道滑动是否灵活

3.1.10.检查电动机动门螺杆、链条及行程开关动作是否灵活可靠

3.1.11.对压缩空气汽水分离器进行放水保养

3.1.12.清理设备内室表面及排汽口过滤网

3.1.13.检查触摸屏反应是否灵敏，必要时进行校准

3.1.14.检查设备系统参数及各灭菌程序参数是否正常

3.1.15.检查打印机工作是否正常，打印是否清晰

3.1.16.运行程序检查程序各阶段是否正常，升温速度、干燥效果

3.2.中保养项目及内容（6个月1次）

3.2.1.检查内容应包含月度保养内容

3.2.2.对门电机组件及门轴进行上油

3.2.2.检查安全阀是否能有效开启

3.2.3.检查门安全连锁装置是否可靠

3.2.4.压力表指示数值与触屏显示数值是否一致

3.2.5.检查冷凝器、真空泵、电磁阀、电热汽包、电热汽包水位计、加水泵、加热管密封、截止阀、手动门膜片、减压阀、疏水阀、水箱、设备主体等部件是否泄漏

3.2.6.清理设备进水、进汽、疏水、排汽管路的过滤器，电热设备水位计连接铜管，汽包水位检测装置的探针（水筒、连接管、探针）

3.2.7.检查抽空、疏水、排水、真空泵进水等管路的止回阀的密封是否漏水漏汽

3.2.8.紧固真空泵、加热管等大功率部件及电源线的所有连接线（包含控制箱断路器、交流接触器、热保护器、接线端子的所有接线）同时检查是否有老化现象，按需更换

3.2.9.检测真空泵、加热管的安全保护是否工作正常

3.2.10.启动真空泵，检查噪音是否异常，消音器是否堵塞漏水，必要时清理更换

3.2.11.检查阀岛、电动执行器是否漏汽、动作是否灵活

3.2.12.检查压力表的检验日期是否有效，必要时协助拆卸或安装并且保压测试。

3.2.13.运行保压程序进行保压测试，检查内室及管路是否有泄漏

3.2.14.满载运行程序测试脉动时间、升温时间、灭菌效果、干燥效果。

3.3.年检的项目及内容（一年一次）

3.3.1.保养应包含中保养项目

3.3.2.更换蒸汽管路卡箍的所有密封垫（年保用户免费，其他按需购买）

3.3.3.更换空气过滤器滤芯（年保用户免费，其他按需购买）

3.3.4.检查进水软管是否老化按需更换

3.3.5.检查机动门传动链条、螺杆是否磨损、松动（按需调整或更换）

3.3.6.紧固电器箱内所有接线端子及除尘保养

3.3.7.紧固设备所有检测部件（开关、温度、压力等）、执行部件（泵、阀、电机等）的接线

3.3.8.检查各个输入、输出信号是否正常

3.3.9.手动测试各个泵、阀、电机等部件动作是否正常

3.3.10.对触摸屏灵敏度进行校正

3.3.11.对设备各检测开关、执行部件及设备本身进行除尘保养

3.3.12.对真空泵及排水管路、汽包、加热管进行除垢（使用纯水、软水的客户按需清理）

3.3.13.检查安全阀的检验日期是否有效，必要时协助拆卸或安装并且保压测试。

3.3.14.检查内室压力、温度关系是否对应，电脑监控显示与设备是否一致

3.3.15.按照消毒供应室管理规范要求，每年完成1次温度、压力性能验证，填写验证报告签字后由消毒供应室存档。

4.消毒供应室维保设备每年固定更换损耗件（所列损耗件费、材料费及相关服务费用均已纳入年度维保费用，维保期内免费提供更换及服务）

4.1脉动真空灭菌器（每台）

4.1.1.门胶条          2根

4.1.2.空气过滤器      1个

4.1.3.门传动系统保养  1次

4.1.4.真空泵管道除垢保养1次

4.1.5.设备温度压力验证1次

4.2低温等离子灭菌器（每台）

4.2.1.真空泵油     4瓶

4.2.2.油雾、过氧化氢过滤器

- 四、商务要求：

- 1.服务时间：三年。

- 2.服务地点：甲方指定地点。

3.付款方式：本项目不付预付款，维保费分12期支付:每期付每年度维保费用的25%,第1期在维保服务的第3个月后付款，第2期在维保服务的第6个月后付款，以此类推；成交供应商在每期维保服务结束后的次月十号前将付款资料及发票交至采购人，采购人在收到成交供应商提供的符合法律规定的税票后30天内根据季度的考核结果据实结算，如有违约，按合同规定处理。

4.履约保证金：供应商按合同金额的5%向采购人转账（或支票、汇票、本票、保函等）缴纳本项目的履约保证金。履约保证金在服务到期后一次性无息退还，如有违约，按照合同约定处理。

5.验收：将按照合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，由验收双方共同签署。

- 6.违约责任等见合同文本。

7.服务考核表：详见附件。

- 五、报价方式：

- 本次采购须以人民币报价，投标报价应包括与项目内容有关的所有费用（比如人工费、材料费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用）。

- 六、签订合同：

- 成交供应商于成交通知书发出20日内与采购单位签订合同。

附件

赣州蓉江新区人民医院脉动真空灭菌器等设备

维保服务项目考核表（试行）

| 考核维保时间段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 型号 |  |  |  |
| 维保时间 |  | 序号 |  |  |  |
| 维保公司 |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 评分标准 |  | 考核依据 |  | 分数 |
| 1.制定每季度保养计划，并按保养计划实施保养，每年度提供服务报告总结（30分） | 1.1保养计划，合同签订1个月内制定保养计划，无计划扣5分（总分5分） |  | 纸质&电子版保养计划 |  |  |
|  | 1.2按要求2个月1次小保养、6个月1次中保养、1年1次年检，缺1 次扣5分，保养不及时每次扣2分（总分5分） |  | 纸质&电子版保养记录 |  |  |
|  | 1.3每次保养出具详细《维护保养报告》，经科室负责人签字确认，缺报告1次扣4 分，内容不全每次扣2分（总分10分） |  | 签字版保养报告 |  |  |
|  | 1.4按照消毒供应室管理规范要求，每年完成1次温度、压力性能验证，出具验证报告后由消毒供应室存档，未出具报告扣10分（总分10分） |  | 签字版验证报告 |  |  |
| 2.按合同要求提供维修服务（20分） | 1.1工程师接到报修后1小时内到达现场，特殊情况需沟通并获采购人认可；未按时到且无合规沟通，每次扣5分（总分10分） |  | 响应时间 |  |  |
|  | 1.2一般故障报修后24小时内修复、需等配件 3天内修复，每超1天扣3分(总分10分） |  | 维修记录 |  |  |
| 3.关键部位维保（40分） | 1.1门密封圈无老化、开裂、变形、磨损，联锁装置灵敏可靠；真空泵运行平稳、无异响，管路无堵塞、无漏气，油位、油质达标，定期更换有记录；压力、温度传感器灵敏准确，每年校验合格且在有效期内，自控精度符合工艺参数。缺1项扣4分（总分10分） |  | 设备现场检查记录、部件维护记录 |  |  |
|  | 1.2按合同规定提供维修配件，更换配件为原厂正品全新件，使用翻新/返修/劣质件扣20分（总分20分） |  | 配件照片 |  |  |
|  | 1.3按规范更换过滤器滤芯、泵润滑油等易损件，按要求免费更换年度固定损耗件，缺1项扣4分，更换不及时每次扣2分（总分10分） |  | 配件照片 |  |  |
|  | 1.4.按时完成压力表、安全阀质监检验并提交检测报告/合格证书，缺1项扣3分，逾期每次扣5分（总分10分） |  | 检测报告 |  |  |
| 4.维修质量评价（10分） | 维修质量，由设备使用科室和归口科室结合实际维修情况进行考核。 |  | 由设备使用科室或归口科室进行打分，如有扣分需提供佐证材料 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |
| 其他: 1.服务期内如收到与脉动真空灭菌器维保服务相关的院外投诉（12345、12320、问政赣州等）事件，除考核评分扣分外对乙方进行追加扣罚500元/次；同一事件投诉到不同平台相叠加扣罚；同一事件重复投诉的，第二次扣罚1000元，第三次扣罚2000元，以此类推。 2.服务期内如因维保不到位原因造成市场监督局或相关部门的处罚、约谈、整改通知书等情形，将依据具体情况对乙方进行扣罚，以院方书面通知为准。 |  |  |  |  |  |
| 说明：每期考核一次，考核结果为考核评分+其他。考核评分满分100分，90分以上为合格，90分以下每扣1分罚款100元。 |  |  |  |  |  |
| 总结： |  |  |  |  |  |
| 临床使用科室确认: 日 期: |  |  |  |  |  |
| 设备（耗材）科）确认: 日 期: |  |  |  |  |  |